性能比較検証報告書

オーラルディアドコキネシス測定における

PaTaKaRUSH Pro と既存測定機器（健口くん）の計数精度の比較

― 社内予備検証（パイロット試験）―

| 文書番号 | PTK-VAL-001（仮） |
| --- | --- |
| 版数 | 第1.0版 |
| 発行日 | 2026年10月31日 |
| 作成 | 株式会社アイキャット 品質管理部 （氏名・押印） |
| 照査 | （氏名・押印） |
| 承認 | （氏名・押印） |

# 1. 目的

本検証は、医療機器プログラム（開発中）「PaTaKaRUSH Pro」（以下「本品」）の舌口唇運動機能（オーラルディアドコキネシス。以下「ODK」）計数精度を、既存のODK測定機器「健口くん」（以下「対照機」）と比較し、本品の計数性能の見込みを確認することを目的とした社内予備検証（パイロット試験）である。

本結果は、プログラム医療機器等に係る優先的な審査等の指定希望品目登録申込書（様式1）指定要件2「検査精度が既存手法と同等以上」の主張を支持する予備的根拠として用い、検証的な性能試験（別途計画）の設計の基礎とする。

# 2. 試験機器

| 区分 | 機器 |
| --- | --- |
| 被験機 | PaTaKaRUSH Pro（スマートフォンアプリ、バージョン：〔要記入〕、使用端末：〔要記入〕） |
| 対照機 | 健口くん（音響カウント方式のODK測定機器、型式：〔要記入〕） |

# 3. 方法

3.1 被験者

社内職員2名（健常成人。以下「被験者A」「被験者B」）。

3.2 試験課題

単音節語（パ・タ・カ・ラ）の連続発声課題を計18試行実施した（総発声数789回）。被験者Aは各音節30回の統制発声試験および最速連続発声（高速追従）試験、被験者Bは各音節の最速連続発声を各3試行実施した。加えて、生活環境音（生活音・拍手等、計143イベント）に対する誤検出試験を実施した。

3.3 真値の設定

各試行の発声回数の真値は、〔録音音声の評価者によるカウント：方法を要記入〕により確定した。同一発声に対する被験機・対照機の計数値を真値と対比し、認識率（計数値／真値）を算出した。

3.4 評価項目

①総合音声認識率（全789発声）、②難測定音（タ・カ・ラ、計589発声）の捕捉率、③環境音に対する誤検出件数、④測定脱落（計数不能・固定化）件数、⑤音節別認識率。

# 4. 結果

4.1 総合結果

| 評価項目 | 対照機（健口くん） | 被験機（本品） | 差分 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 総合音声認識率（789発声） | 45.9%（362/789） | 88.8%（701/789） | +42.9pt（1.94倍） |
| ② 難測定音（タ・カ・ラ、589発声）捕捉率 | 36.0%（212/589） | 88.8%（523/589） | +52.8pt（2.47倍） |
| ③ 環境音誤検出（143イベント） | 97回（67.8%が誤反応） | 5回 | 誤検出92回削減（94.8%減） |
| ④ 測定脱落・未検出 | 2試行で完全脱落（0回固定） | 0件 | 検査やり直し不要 |

認識率＝機器計数値／真値。対照機の「完全脱落」は、発声があるにもかかわらず計数が0回のまま固定された試行。

4.2 被験者A：統制発声試験（各音節30回）

| 測定音 | 目標回数 | 対照機（回／認識率） | 被験機（回） | 被験機認識率 | 差分（pt） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| パ | 30 | 30／100.0% | 30 | 100.0% | 0.0 |
| タ | 30 | 28／93.3% | 30 | 100.0% | +6.7 |
| カ | 30 | 27／90.0% | 30 | 100.0% | +10.0 |
| ラ | 30 | 18／60.0% | 30 | 100.0% | +40.0 |
| 合計 | 120 | 103／85.8% | 120 | 100.0% | +14.2 |

被験機は全120発声を欠落なく計数した（真値と完全一致）。対照機は弾き音「ラ」で12回の取りこぼし（認識率60.0%）を生じた。また最速連続発声（高速追従）試験では、対照機112回に対し被験機223回を計数し、検出脱落は認められなかった。

4.3 被験者B：最速連続発声試験（各音節3試行の平均）

| 測定音 | 真値平均（回） | 対照機 平均／認識率 | 被験機 平均／認識率 | 差分（pt） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| パ | 38.7 | 28.3／73.3% | 32.0／82.8% | +9.5 | 双方安定（口唇破裂音） |
| タ | 39.3 | 12.3／31.4% | 30.7／78.0% | +46.6 | 対照機は舌尖音で欠損 |
| カ | 37.3 | 4.3／11.6% | 30.3／81.3% | +69.6 | 対照機は未検出試行あり |
| ラ | 36.3 | 4.0／11.0% | 26.3／72.5% | +61.5 | 対照機は感度不足 |

最速発声条件では、対照機は口唇破裂音「パ」以外の音節（タ・カ・ラ）で認識率が11〜31%まで低下した。被験機は全音節で72〜83%の認識率を維持した。

# 5. 考察

対照機（音響カウント方式）は、音圧の立ち上がりが明瞭な「パ」では良好に計数できる一方、舌尖音・軟口蓋音・弾き音（タ・カ・ラ）の高速連続発声では音響的な分離が困難となり、計数値が真値を大幅に下回った。また環境音・拍手にも誤反応し（143イベント中97回）、静音環境以外での測定に制約がある。

被験機は、連続発声された単音節語を1発声単位で認識する独自開発の音声認識モデル（言語モデル）により音節そのものを識別して計数するため、全音節・全条件で対照機を上回る認識率を示し、環境音への誤反応も5回にとどまった。本結果は、様式1指定要件2に記載した「検査精度が既存手法と同等以上」の主張と整合する予備的根拠を与えるものである。

なお、ODKの臨床判定（口腔機能低下症精密検査：6回/秒基準）の観点では、対照機の計数値の過小評価は機能低下の過大判定（偽陽性）につながり得るのに対し、被験機は真値に近い計数値を与えることから、判定の正確性向上が期待される。

# 6. 本検証の限界と位置づけ

本検証は次の限界を有する社内予備検証であり、結果の解釈はその範囲にとどめる。

・被験者が社内職員の健常成人2名であり、高齢者（口腔機能低下症の対象集団）・小児（口腔機能発達不全症の対象集団）、および判定基準値（6回/秒）近傍の低値域を含まない。

・プロトコル・合格基準の事前固定、倫理審査、第三者性を伴わない社内実施である。

・対照機の型式・校正状態、被験機のバージョン、真値確定手順の文書化が完了していない。

したがって本結果は、検証的な性能試験（計画書：docs/regulatory/14 参照。高齢者・小児を含む3群約90名、真値の盲検下人手カウント、事前固定した合格基準による試験）を実施する根拠となる予備データ（パイロット試験成績）として位置づける。

# 7. 記録・添付

・元データ：社内スプレッドシート「PaTaKaRUSH・健口くん比較」（総合ダッシュボード／被験者別シート）

・試験実施日：〔要記入〕　実施場所：〔要記入〕　実施者：〔要記入〕

・録音データ・機器ログの保管場所：〔要記入〕